#### Laboratorium Wytrzymałości materiałów

Wzorcowanie maszyn

www.wychowanietechniczne.prv.pl

- Wstęp

Zadaniem każdej próby wytrzymałościowej jest doświadczalne wyznaczenie pewnych wielkości charakteryzujących własności materiału lub potwierdzenie słuszności założeń lub też wniosków otrzymanych na podstawie rozważań teoretycznych. Cele te będą osiągnięte pod warunkiem, że wyniki prób nie będą obarczone błędami, a same pomiary zostaną wykonane z góry określoną dokładnością. Dla wyeliminowania jakichkolwiek ubocznych wpływów na wyniki prób, nakłada się specjalne wymagania odnośnie urządzeń i aparatury pomiarowej jak i sposobu przeprowadzenia próby. Wymagania te są określone przez odpowiednie normy i przepisy. Według PN–64/H–04313 maszyny wytrzymałościowe powinny dawać dokładne wskazania obciążeń i być czułe na każdą ich zmianę. Dla wszelkiego rodzaju wytrzymałościowych przeprowadzonych na gotowych częściach konstrukcyjnych lub próbkach wielkości, kierunek i prędkość obciążenia powinny być możliwe do regulacji. Odczyty na przyrządach rejestrujących lub wskazujących w każdym momencie próby mają odtwarzać rzeczywisty stan obciążenia i odkształcenia z określoną dokładnością. Prawidłowość pracy maszyny, a przede wszystkim wskazania siłomierza i przyrządu do pomiaru odkształceń podlegają sprawdzeniu za pomocą odpowiednich przyrządów pomiarowych. Dla uniknięcia błędów przy odczytach, zwłaszcza małych obciążeń, normy ustalają, że najmniejsze obciążenie może wynosić 10% maksymalnego obciążenia, jeżeli maszyna posiada tylko jeden zakres, zaś 4% maksymalnego obciążenia, jeżeli maszyna posiada więcej zakresów.

Dopuszczalny błąd wskazań maszyn wytrzymałościowych  wynosi +/- 1%. Po przeprowadzonym sprawdzeniu maszyny sporządza się tzw. Świadectwo legalizacji maszyny, wyniki sprawdzenia oraz orzeczenie, czy maszyna nadaje się do badań i w jakich zakresach. Świadectwa takie mają prawo wydawać tylko upoważnione instytucje.

Sprawdzenie aparatów i maszyn wytrzymałościowych polega na porównaniu wskazań i ich siłomierzy ze wskazaniami odpowiednich przyrządów kontrolnych, przy równoczesnym działaniu tą samą siłą na dwa obiekty. Jako przyrządów kontrolnych używa się na ogół siłomierzy, których działanie oparte jest na pomiarze odkształceń.

Siłomierz

##### Przebieg ćwiczenia

Przed przystąpieniem do cechowania maszyny wytrzymałościowej należy sprawdzić stan podziałek siłomierza, smarowanie łożysk, ustawienie maszyn, stan urządzenia rejestrującego, prawidłowość obciążenia próbki przy użyciu różnych uchwytów i dla wszystkich zakresów maszyn itp zgodnie z odpowiednimi normami.

Sprawdzeniu podlega uniwersalna maszyna wytrzymałościowa ZDM10 do prób rozciągania, ściskania i zginania. Po założeniu siłomierza kontrolnego należy włączyć maszynę, obciążając obserwować ruchy wskazówki siłomierza kontrolnego i wskazówki siłomierza.

Po przeprowadzonych pomiarach należy wykonać wykres błędów oraz porównać błędy pomiaru z dopuszczalnymi. Jeżeli błąd pomiaru przekroczy wartość dopuszczalną to wtedy maszynę nie można stosować do dalszych badań.

###### Błąd wskazań

B%=Fn−FpFn∗100%

gdzie: Balignl%- błąd względny wskazań

Fn− siła dana wg pomiaru wzorcowego

Fp− siła odczytana z pomiaru

Jeżeli dla danego przedziału pomiarowego błąd przekroczy 1% to dalsze używanie maszyny jest niedopuszczalne.

Dokładność pomiarów:

F=20[daN]

czujnika=0.01 [mm]

- Wykonanie pomiarów

|  | DANE | WYJŚCIOWE |  |  | DANE Z POMIARÓW |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Obciążenie | Wskazania | Rozstęp wsk | Obciążenie | Wskazania | Rozstęp wsk | Obciążenie | Błąd |
| Lp | siłomierza | siłomierza | w działkach | siłomierza | siłomierza | w działkach | siłomierza | pomiaru |
|  | [kG] | w działkach |  | [daN] | w działkach |  | [kG] | [%] |
| 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2000 | 244,2 | 0,1 | 1970 | 244,2 | 0,1 | 1997,383 | 0,13085 |
| 3 | 3000 | 317 | 0,1 | 2960 | 317 | 0,1 | 3001,144 | -0,03813 |
| 4 | 4000 | 389,8 | 0,1 | 3920 | 389,8 | 0,1 | 3974,488 | 0,6378 |
| 5 | 5000 | 461,6 | 0,3 | 4900 | 461,6 | 0,3 | 4968,11 | 0,6378 |
| 6 | 6000 | 533,3 | 0,3 | 5890 | 533,3 | 0,3 | 5971,871 | 0,468817 |
| 7 | 7000 | 600,6 | 0,3 | 6900 | 600,6 | 0,3 | 6995,91 | 0,058429 |
| 8 | 8000 | 679,3 | 0,2 | 7880 | 679,3 | 0,2 | 7989,532 | 0,13085 |
| 9 | 9000 | 751,1 | 0,2 | 8860 | 751,1 | 0,2 | 8983,154 | 0,187178 |
| 10 | 10000 | 824,4 | 1 | 9840 | 824,4 | 1 | 9976,776 | 0,23224 |
|  |  |  |  |  |  |  | Błąd średni | 0,244583 |
|  | 1daN = | 1,0139 | [kG] |  |  |  |  |  |

Wnioski:

Po przeprowadzonych pomiarach wnioskuję, że zgodnie z wymogami cytowanej normy sprawdzana zrywarka  nadaje się do dalszych badań w całym zakresie pomiarowym. Należałoby jednak przeprowadzić kilka dodatkowych pomiarów, gdyż przeprowadzona została tylko jedna seria pomiarów w czasie, której mogło dojść do błędnego odczytu.

W przypadku dalszej eksploatacji maszyny należy liczyć się, że popełniamy błąd przy pomiarze do 0,5%. Z załączonego wykresu wynika, że błąd zamiany daN na kG rośnie liniowo wraz ze wzrostem wartości. Dla wartości do 2500 daN błąd zamiany jest zaniedbywalny, przy większych wartościach  nabiera znaczenia i należy o nim pamiętać.